采购包四：连续流动分析仪招标技术参数

一、仪器应用要求

主要用于饮用水、地表水中挥发酚、氰化物、硫化物、总氮项目的全自动定量分析。

二、工作环境

2.1电压：AC220V±l0%，50Hz；

2.2温度：0℃～40℃；

2.3湿度：≤90％；

三.技术指标要求：

3. 1挥发酚：

3.1.1分析方法：4-氨基安替比林分光光度法；

*3.1.2特别要求：在线蒸馏、冷却，蒸馏无需额外配置气体钢瓶，无需氮气吹扫，方便实验人员操作及减少安全隐患；

*3.1.3挥发酚检测使用≥50mm长光程比色池在1.0ug/L处有明显吸收峰（提供清晰证明谱图1张予以佐证）；

3.1.4测量范围：0.5-200ug/L；

3.1.5检测极限：≤0.5ug /L；

3.2氰化物：

3.2.1分析方法：异烟酸-吡唑啉酮分光光度法；

3.2.2特别要求：在线蒸馏、消解、加热、冷却；

3.2.3测量范围：0.5-200ug/L；

3.2.4检测极限：≤0.5ug /L；

3.3硫化物：

3.3.1分析方法：亚甲基蓝分光光度法

3.3.2测测范围：0.005-2mg/L

3.3.3检出限：0.005mg/L

3.4总氮：

3.4.1分析方法：碱性过硫酸钾氧化，盐酸萘乙二胺分光光度法

*3.4.2特别要求：镉圈还原，在线紫外消解

3.4.3测测范围：0.025-10mg/L

3.4.4检出限：0.015mg/L

四. 系统配置技术要求

4.1自动进样器

4.1.1 双针进样器

4.1.2USB接口或其他方式与计算机直接相连；计算机软件控制取样时间、清洗时间以及进样针相对样品杯的深度、左右、前后位置；

4.2高精度蠕动泵：

*4.2.1单台蠕动泵泵管位能容纳不少于20管路，且不少于20管路压在同一泵盖下，提供单台蠕动泵清晰彩色照片一张以体现该条技术参数；

*4.2.2不采用独立空气泵，提供本条技术要求的证明材料；

4.2.3 蠕动速度和频率可以通过计算机调节。

4.2.3 蠕动泵具有漏液探测功能，如发生漏液情况，蠕动泵自动停止运行；

4.3化学分析模块：

4.3.1化学分析模块由内径≥2mm的惰性玻璃圈组成，能清楚看见系统内部液体的运行情况；

*4.3.2 在线蒸馏器：温度范围：0-200.0℃，温度控制精度：±0.01℃；介质体积：≥5L；

4.3.3 冷却循环水装置：温度范围5-35 ℃，波动度±0.1℃，容积≥5L，泵最大流量≥6L/min，最高扬程≥1.5m。

4.4双光束数字式比色计：

*4.4.1采用双光束数字式比色计，信号和参比必须是同一束光在通过同一个滤光片后分出的，分为信号和参比两束光，提供证明材料。

*4.4.2每个通道比色计完全分开独立，每一个通道采用独立的光源，不可共用光源，以保证一个光源坏了对另一个没有影响，2通道比色计要求是2个完全分开独立的比色计，不得共用任何部分，并提供2通道比色计实物图，流通池设计采用石英柱体，蓝宝石镶嵌，光源采用氪灯而非普通卤素钨灯；

4.4.3线性范围 0-1.8A，数字精度≥1600万像素；

*4.4.4要求比色计比色时是置于暗室下进行，并提供暗室比色的实物照片以证明。

4.5系统控制、应用软件和相关资料：

4.5.1 中英文说明书；控制软件有中文界面；控制软件保证永久免费升级；

4.5.2 具有自动质控图功能；具有强制校准曲线通过原点的功能；自动调整基线和增益；

4.5.3 计算机界面显示信号/参比百分比，从而表明比色计是双光束的；

4.6分析速度:要求每个项目的分析速度均可达到25个样品/小时以上，节省试剂消耗；

4.7消耗品和化学试剂：

4.9.1供货商需列出两年消耗品（泵管，连接管等）（两年消耗品应包括在投标总价中）；

4.9.2化学试剂：所有试剂均要求为国产试剂，无需进口；

4.10计算机和打印机:

4.10.1品牌电脑，≥500G硬盘，≥2G内存，正版windows软件，≥19寸液晶显示屏

4.10.2品牌激光打印机。

五、仪器配置及要求：

5.1自动进样器1套

5.2 高精度蠕动泵1台

5.3 挥发酚、硫化物分析模块1套

5.4氰化物分析模块1套

5.5总氮分析模块1套

5.6双通道在线蒸馏器1台

5.7冷却水循环装置1套

5.8独立的双光束数字式比色计3个

5.9系统操控软件 1套

5.10两年期备品备件1套

5.11 超声清洗器 1台

5.12计算机和打印机各1台

六、售后服务要求：

6.1.合同签订后，卖方将仪器的实验室预安装条件发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，立即安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试检验。

6.2.调试检验验收要求：仪器和配件是否齐全，外观是否完好，仪器各部分功能是否能正常使用，所提供仪器及零配件规格是否与买方要求相符。

6.3.最终验收要求：对各项目进行标准样测试，结果在真值范围内；对各项目进行检出限测试，结果不得高于投标文件要求；测定各项目标准曲线，线性相关系数必须≥0.999；测定各项目回收率，回收率须满足90%～110%

6.4.提供1年的免费整机保修服务，保修期从最后一个项目调试成功并经使用方验收合格之日起计算，保修内容包括整机及所有相关用品。。

6.6.保修期满后，供方需长期保证提供优惠价格的各种零配件（不高于中标时零配件的投标价格），维修人工费用收费合理，终身维修。

6.7.技术培训：仪器安装调试、验收结束后，由供方专业技术工程师在用户仪器现场，对用户人员提供仪器的基本原理、结构、基本操作及维护知识免费培训，并指导用户进行样品分析检测，直到用户方使用人员可独立进行操作为止；仪器正常运转12个月内，针对用户对仪器已经基本熟悉，提供2名操作人员在中国技术中心不少于一周的免费培训，内容包括：专业技术知识及实验方法的应用与开发、专业的故障排除和仪器的拆装。定期召开用户培训会议。

*6.8  所投标品牌在安徽省内至少有5家以上的使用单位，并提供及其详细联系方式以备确认。

*6.9  所投产品在安徽地区必需有厂家售后服务支持机构，并提供售后服务机构证明文件，确保在24小时内维修响应，48小时内到用户现场解决。

6.10  带*号者为决定仪器性能的关键指标，优于指标加分，达不到指标扣分。