安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

环境监测设备采购

招标文件

招   标   人：安徽省地质实验研究所

（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

二〇一九年十一月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款格式 ...........................................................................14

第四章  采购内容及技术要求.......................	14

第五章  投标文件格式	20

# 招标公告

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）采购环境监测设备，该项目面向国内公开招标，欢迎具备条件的国内供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目名称：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）环境监测设备采购项目

2、项目单位：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

3、资金来源：自筹

4、项目控制价：人民币肆拾捌万圆整（￥480,000.00元）

- 5、标段划分：本次招标1个包

二、投标供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标代理商及仪器制造商具有良好的社会信誉，无中标后因质量问题退货历史记录及未履约记录。

3、本项目不接受联合体投标；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、招标文件获取

1、报名时间：2019年11月28日至2019年12月5日

- 报名方式：凡有意参加投标者，请在报名期间向我所指定账户缴纳投标保证金，并注明项目名称，视同网上报名，逾期恕不接收。

- 招标文件购买费：无（招标文件及清单在本网站自行下载）

四、开标时间及地点

1、开标时间： 2019年12月18日9:30时

2、开标地点：合肥市阜阳北路318号安徽省地质实验研究所科研楼1208室

五、投标截止时间

同开标时间

六：联系方法

招 标 人：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

详细地址：合肥市阜阳北路318号

联 系 人：储先生

电    话：18949815495

邮    编：230001

电子邮件：76018699@qq.com

七、投标保证金缴纳账户

投标保证金为人民币壹万圆（￥10,000），投标人必须从单位基本账户汇入到下述指定账户。

开户名称：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

开户银行：交通银行合肥宁国路支行

帐    号：3413 2600 0018 0100 32566

九、其他事项说明

报名中有任何疑问或问题，请在开标截至日10日前的工作时间（周一至周五，上午8:30-12:00，下午14:30-17:30，节假日休息）与项目联系人联系。

设备采购需求表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSP综合采样器 | 4 |
| 2 | PM2.5环道（TSP采样器配件） | 4 |
| 3 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪器 | 1 |
| 4 | 空气氟化物/重金属采样器 | 4 |
| 5 | 氯化氢多功能取样管 | 1 |
| 6 | 硫酸雾多功能取样管 | 1 |
| 7 | 双气路烟气采样器 | 1 |
| 8 | 沥青取样管 | 1 |
| 9 | 油烟取样管 | 1 |
| 10 | 便携式数字综合气象仪 | 1 |
| 11 | 废弃VOC采样仪 | 1 |
| 12 | 多功能声计仪 | 1 |
| 13 | 黑度仪 | 1 |

# 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）环境监测设备采购项目 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标范围 | 1个包段,采购具体内容详见设备采购需求表 |
| 4 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 5 | 项目地点 | 安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心） |
| 6 | 招标内容 | 负责本项目所需设备的供应，具体需求详见第四章采购内容及技术要求。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金形式:转账、电汇 投标保证金金额:人民币壹万圆（￥10,000） 提示：投标保证金请务必在本项目开标前由投标单位对公账户转出。以银行汇款方式缴纳投标保证金，投标人应在汇款备注栏写明“项目名称+保证金”，否则导致无法核查投标保证金到款情况，后果由投标人自负，投标人须在投标文件中提供相应的转款凭证并加盖公章。 开户名称：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资 源监督检测中心） 开户银行：交通银行合肥宁国路支行 帐 号：3413 2600 0018 0100 32566 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 报价方式 | 本项目投标报价为固定总价 投标报价：投标人根据第四章采购内容及技术要求中规定的数量进行报价，不得增项漏项，报价包含本项目所涉及的运输、安装、调试的费用，因投标总价计算失误引起的损失，由投标人自行承担。招标人有权对实际采购量进行增减，投标人须响应配合。 |
| 12 | 投标有效期 | 开标后90天 |
| 13 | 投标答疑 | 投标人若对招标文件有疑问，在投标截止时间10日前一次性书面递交至安徽省地质实验研究所1215室，并同时提交13896261@qq.com邮箱 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本肆份、电子文件壹份（U盘） |
| 15 | 投标文件递交时间及地点 | 递交投标文件截止时间：2019年12月18日9:30时北京时间) 递交投标文件地点：合肥市阜阳北路318号科研楼1208室 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间：同递交投标文件截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，各参数符合，最低价中标。 |
| 18 | 协议签订 | 中标通知书发出之日起7日内，中标人持中标通知书和甲方签订采购协议。 |
| 19 | 招标控制价 | 人民币肆拾捌万圆（￥480,000） 投标人报价超过控制价的作废标处理。 |
| 20 | 付款方式 | 按需供货，中标人开具发票后，招标人按实结算货款。 |
| 21 | 中标服务费 | 本项目不收取中标服务费 |
| 22 | 交货期 | 接招标人通知后，60天内货到招标人指定地点，免费安装、调试并完成验收。 |
| 23 | 质量保证期 | 整机质保三年。 |
| 24 | 其他注意事项 | 1、签订合同后，若中标人超过60天完成交货安装，将进入招标方采购不欢迎名单，两年内不得作为招标方采购供应商。 2、超过承诺交货安装期的，每延后一天扣5000元人民币，直扣到20万人民币。 3、若中标人在后期维保过程中无法做到其承诺的响应时间，按投标人违约处理。 |

二、投标须知

(一)、总    则

1、项目说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表；

1.2本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定中标人。

2、投标费用

2.1投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)、招标文件

3、招标文件构成

3.1  招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款及合同格式

第四章  采购内容及技术要求

第五章  评标办法

第六章  投标文件格式

3.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

4、招标文件的澄清

4.1投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式(传真，同时发电子邮件)通知安徽省地质实验研究所。

5、招标文件的修改

5.1 招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

5.2本工程招标文件及相关资料的补充、澄清、修改、答疑及招标控制价等均通过书面形式发布，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

5.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

(三)、投标文件的编制

6、投标的语言及度量衡单位

6.1 投标人的投标文件、以及投标人与招标人、招标代理人之间的就有关投标的所有来往函电均须使用中文。

6.2 除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7、投标文件构成

7.1 投标文件应包括以下内容：

- 投标函(格式见附件2)；

- 开标一览表(格式见附件3)；

- 法人授权委托书(格式见附件4)；

- 资格证明文件格式（格式见附件5)；

- 投标人资格声明(格式见附件6)；

- 投标分项报价表（格式见附件7）

- 招标文件要求提供的其它资料

7.2 投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

7.3 投标人不得擅自对招标文件给出的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标文件在评审时，被认定为未对招标文件做出实质性响应的风险，由投标人自行承担。

8、投标报价

8.1 投标文件的分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供设备的名称、生产厂家、数量、单价和总价。

8.2 投标报价组成：由设备、人工、运输、税费及质保期内所发生的一切综合组价。

8.3 技术要求中若有规定的其它的费用均包括在投标报价中。

9、投标货币

9.1 投标须以人民币报价。

10、证明投标人合格的资格文件

10.1投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标，合格投标人的资格要求参见投标人须知前附表第4条要求。

10.2招标公告及招标文件中的其它规定。

11、证明设备的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1投标人应提交招标文件要求提供的证明设备、辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件(格式、材料自定)，并作为其投标文件的一部分。

12、投标保证金

12.1 投标截止前，投标人须提交招标文件中规定数额的投标保证金。招标人及招标代理人的利益在因投标人行为受到损害时，可从投标人的投标保证金中获得补偿。

12.2 投标保证金形式：转账、电汇

12.3 在投标截止时，对于未按要求提交投标保证金的投标，招标人将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

12.4 未中标人的投标保证金，最迟不晚于投标有效期或招标文件规定的保证金有效期内，退还投标保证金。

12.5中标人的投标保证金，将在合同签订后办理退还(不计利息)。

12.6下列任何情况发生时，投标人将不得要求退还其投标保证金：

(1)投标人在投标函格式中规定的有效期内撤回其投标；

(2)中标人在规定期限内未能：根据规定签订合同或根据规定交纳履约保证金。

(3）相关法律法规规定的其他情况。

13、投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14、投标文件份数和签署

14.1 投标人应按投标人须知前附表中规定份数准备投标文件。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本投标文件必须一致；若正本与副本不一致，以投标文件正本为准。投标文件正本必须打印，副本可以提交复印件。

14.2投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件的正本和所有的副本均需由投标人的法定代表人或其授权代表正确签署。被授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在投标文件中。

14.3投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，且无投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章，招标人可以视为废标，由此产生的法律后果由投标人承担。

(四)、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标文件的装订、密封，且密封条加印项目名称并加盖投标人公章。

15.1.1投标文件的正本和所有副本均须密封提交，并在外包装上加盖投标人公章。

15.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16、迟交的投标文件

16.1招标人及招标代理人将拒绝迟交的标书并原封退回。

17、投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知招标人。

17.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按规定进行密封、标记和递交。

(五)、开标与评标

18、开标

18.1招标人按本须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

18.2开标前，先由投标人或其推选的代表检查自己的投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封、唱标。

18.3唱标的内容包括投标人名称、投标总价以及招标代理机构认为合适的其它详细内容。

18.4招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

19、评标

参数满足要求，最低价中标

20、投标文件的澄清

20.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会可分别要求投标人对投标文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但投标价格和实质性的内容不得更改。

21、投标报价计算错误的修正

21.1如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的,以文字数额为准；

21.2当单价和数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价为准。除非评标委员会认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

21.3按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价书，经投标单位确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。若投标方拒绝接受上述修正，其投标作废标处理。

22、评标过程的保密性

22.1 开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

(六)、授予合同

23、合同的授予

23.1 评标委员会根据评标办法和招标文件的有关要求，推荐投标人总得分前两名做为中标候选人，招标人根据评标委员会推荐结果，视情况对拟授标的企业进行核实，若实际情况达不到招标文件中的的要求和投标文件中的承诺，评标委员会将建议取消其拟授标的资格，由招标人最终确定中标人。

24、买方授标时更改采购设备数量的权利

24.1买方在授予合同时，根据实际情况，保留在签订合同时对采购品种、数量做增减调整的权利。招标人根据投标人投标时的投标单价确定其增加或减少部分的价值。

24.2中标人在中标后应免费按招标单位的要求对设计方案作进一步修正、优化。

25、中标通知

25.1中标人确定后7日内，未发现中标人在招标投标活动中有违法行为的,招标人将向中标人发出中标通知。

26、签订合同

27.1中标人应按规定的时间、地点与买方签订书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2中标人如不按本投标须知的规定及招标人要求的合理时间与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失的依法承担相应法律责任。

第三章  合同条款及合同格式

合同协议书

(买方名称)         (以下简称“买方”)为实施(项目、设备和服务名称)      已接受   (卖方名称)          (以下简称“卖方”)对该项目的投标。并按下述条款和条件签署合同。

合同的买方和卖方共同达成协议并在此声明如下：

1.合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 本协议与下述文件一起构成合同文件，并与合同一起阅读和解释：

- 中标通知书

- 招标文件和投标文件

- 技术标准和要求

- 合同附件，例如：

附件1—供货范围及分项价格表

附件2—技术规格

附件3—交货时间

- 其他合同文件

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定在先者为准。

4. 签约合同价：人民币（大写）             元（￥              ）（供货范围和数量发生增减时，按照投标文件所报单价相应改变）

5. 卖方在此保证全部按照合同的约定，按时保质向买方提供设备和服务，及缺陷修复。供货时间为：卖方须在    天内货到买方指定地点，并完成验收。

6.中标人在供货时须提供所供货物的所有原厂授权书，未提供授权的，招标方有权拒绝接收，因此对招标方造成损失的，中标人应予以赔偿。

7.买方在此承诺按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

8. 本协议书一式        份，合同双方各执      份，双方签字盖章后生效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签定补充协议。补充协议是合同的组成部分。

买方名称:                （盖单位章）   卖方名称:                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:    （签字）   法定代表人或其委托代理人:    （签字）

年      月      日                     年      月      日

第四章 采购内容及技术要求

前注：

1、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标小组评审认可；

2、为有助于供应商选择磋商产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品，但须提供所投产品技术，品牌信誉不低于参考品牌的相关证明材料，使用该产品须取得招标人认可；

3、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

| 序号 | 产品 名称 | 招标技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲TSP综合采样器 | 用途：用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5选配)；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)的必备仪器。 1.执行标准 HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器 JJG 956-2013 大气采样器 2.具备特点 2.1能同时采集环境空气中SO2、NOX等气态污染物和TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物 ★2.2采样流量自动控制：可检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化 ★2.3具备环境温度检测模块 2.4自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积（25℃、101.325kPa 参比状态的体积，出厂默认）或标况采样体积 2.5采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样 2.6精密DS.采样泵，具有耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护等特点 ★2.7有防倒吸干燥器设计 2.8气路具有滤尘滤网装置，采样具有防冻设计，保证高寒条件下正常采样。 ★2.9宽温高亮TC-OLED显示屏，软件显示界面友好 2.10大气采样两路设计，采样方式灵活，可分别单独控制 2.11可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式 2.12大气压可输入和测量，适于低压环境使用 2.13软件标定功能 2.14内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印 ★2.15预留蓝牙模块接口，可连接蓝牙打印机 2.16提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序 2.17保温箱排水流道设计，可快速排出箱内液体 ★2.18 TSP/PM10/PM2.5(选配)采样头采用铝合金材质 3.技术参数： 主机技术指标. 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 颗粒物采样流量; （工作点流量为100 L/min; 0.1L/min; 不超过±2%. 大气采样流量; (0.1～1.0)L/min; 0.01L/min; 不超过±2%. 采样重复性; /; /; ≤2%. 流量稳定性; /; /; ≤5%. 采样时间; 99h59min内任意设置; 1min; 20min计时误差不超过±1s. 恒温/防冻温度控制; （15~30）℃; 0.1℃; 不超过±2℃. 计前温度; （-30~99）℃; 0.1℃; 不超过±1℃. 计前压力; （-20~0）kPa; 0.01kPa; 不超过±2.5%. 大气压; （50~130）kPa; 0.01kPa; 不超过±500Pa. 颗粒物采样负载能力; 100L/min流量时，可克服阻力9kPa. 采样头技术指标. 主要参数; 参数范围. TSP采集粒度; ＜100μm. PM2.5切割特性; Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1. PM10切割特性; Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1. 入口速度; 0.3m/s. 进气口尺寸偏差; 不超过±2%. 有效滤膜直径; Φ80mm. 连接头; M20×1.5. 4.标准配置 主机 、TSP/PM10采样头 、三脚支架、防倒吸干燥筒、Φ90mm玻璃纤维、滤膜 5.商务要求 5.1提供计量器具许可证或计量器具形式批准证书复印件 5.2提供环境职业健康安全管理体系认证证书复印件 | 4套 |
| 2 | PM2.5环道（TSP采样器配件） | 应用滤膜称重法捕集环境空气中的总悬浮微粒(TSP)或可吸入细颗粒物(PM2.5)。 1.执行标准 GB/T 15432-1995 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 93-2013 环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法 HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ/T 618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器 2.具备特点 2.1检出限为0.010mg/m3 2.2采样头通过组合，采集PM2.5悬浮颗粒物 2.3使用玻璃纤维滤膜，可用于采集总悬浮颗粒物 2.4使用过氯乙烯滤膜，可用于采集环境空气中的砷、磷等其它重金属，微量元素的分析 2.5 PM2.5采样头采用铝合金材质 3.技术指标 主要参数; 参数范围. PM2.5切割特性; Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1. 入口速度; 0.3m/s. 采样流量; 100L/min. 有效滤膜直径; Φ80mm. | 4套 |
| 3 | ▲便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪器 | 1.执行标准 HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 HJ 836-2017固定污染源废气_低浓度颗粒物的测定_重量法 HJ57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 2.具备特点 2.1固定污染源废气中浓度低于50mg/m3的颗粒物测定中，当标干采样体积为1m3时，要求最低检出限为1mg/m3 2.2流量范围（10-110）L/min，（以计量器具形式批准证书为准） 2.3一机多用，可观测烟尘、烟气、油烟、沥青烟、硫酸雾等 2.4 主机具备坚固外壳，整体设计。 2.5有水分离器设计，可除湿，提高硅胶利用率 2.6主机滤芯设计，有效除滤尘且便于更换 2.7配直流电源接口，实现交、直流两种供电模式 2.8自动监测供电电源状态，断电时自动保存工作数据，来电后可从断电处恢复采样 2.9采样结束后，自动防倒吸功能 2.10配备人机接口，配备高速微型热敏打印机 2.11配低浓度烟尘多功能取样管，完成低浓度颗粒物采样，GB/T16157中规定80mm的测孔直径。采样头要选用金属钛材质。 3.技术指标 烟尘采样技术指标. 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. ★采样流量; (10～110)L/min; 0.1L/min; 优于±2.5%FS. ★流量控制稳定性; 优于±2%. 烟气动压; (0～2000)Pa; 1Pa; 优于±1%FS. 烟气静压; (-25～25)kPa; 0.01kPa; 优于±1%FS. 烟气全压; (-30～30)kPa; 0.01kPa; 优于±1%FS. 流量计前压力; (-30～0)kPa; 0.01kPa; 优于±1%FS. 流量计前温度; (-55～125)℃; 0.1℃; 优于±2.5℃. 烟气温度; (0～500)℃; 1℃; 优于±3℃. 等速吸引流速; (5～45)m/s; 0.1m/s; 优于±5%. 干、湿球温度; (0～100)℃; 0.1℃; 优于±1.5%. 含湿量; (0～60)%; 0.10%; 优于±1.5%. 大气压; (50～115)kPa; 0.1kPa; 优于±2.5%. 最大采样体积; 9999.9L; 0.1L; 优于±2.5%. 采样泵负载能力; ≥60L/min(阻力为20kPa时). 数据存贮能力; ＞5000组. 工作电源; AC220V±10%, 50Hz或DC24V. 烟气采样技术指标. 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. O2; (0～25)%; 0.10%; 示值误差：≤±5％ 重复性：≤2.0％ 响应时间：≤90s 稳定性：1小时内示值 变化≤5％ 预期使用寿命：空气中2年(CO2除外). SO2; （0-5700）mg/m3; 1mg/m3. NO; (0～1300)mg/m3; 1mg/m3. NO2; (0～200)mg/m3; 1mg/m3. CO; (0～5000)mg/m3; 1mg/m3. 4.配置 主机、1.5m低浓度烟尘多功能取样管、高效气水分离器、热敏打印机 5.商务及售后要求 ★5.1为保证产品质量及享有良好的售后服务，非产品制造商必须提供制造厂家针对本项目的授权书原件和售后服务承诺书。 5.2采购人在和中标人签定合同前，有权要求中标人提供中标的实物样机并试用，所提供样机性能必须要达到招标文件要求并通过采购人的认可，如产品质量性能达不到其投标文件中相对应的技术响应指标，则判定为虚假应标中标，采购人有权拒签合同并取消成交资格，并按相关规定处理。 5.3提供计量器具形式批准证书复印件 | 1套 |
| 4 | 空气氟化物/重金属采样器 | 采集环境空气中气态、颗粒态氟化物以及重金属颗粒物 1.执行标准 HJ 93-2013环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法 HJ/T 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5测定 重量法 JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器 HJ 955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 2.具备特点 2.1高负压无刷采样泵，适合高负载采样 ★2.2采样流量：（10~100）L/min ★2.3有电子流量计，自动控制流量 2.4可设置定时采样，等间隔采样等多次采样方式 ★2.5测量采样点大气压、温度，实时监测计压、计温，自动补偿流量偏差，自动计算累计采样体积，自动计算标况/参比体积 ★2.6 宽温型高亮显示屏 2.7采样过程中停电，来电自动恢复采样，采样数据自动记忆 3.技术参数 4.配置：主机、氟化物采样头、地质三脚支架、防雨罩 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 采样流量; （10~120）L/min; 0.1L/min; 不超过±2%. 流量重复性; —; —; ≤2%. 采样时间; 99h59min内任意设置; 1min; 不超过±0.2%. 计前温度; (－30～85)℃; 0.1℃; 不超过±1℃. 大 气 压; (50～130)kPa; 0.01kPa; 不超过±500Pa. 氟化物采样头; 滤膜直径; Φ90mm（有效滤膜直径Φ80mm）. 连接头; M20x1.5. 负载能力; 50.0 L/min流量时，可克服阻力20kPa. | 4套 |
| 5 | 硫酸雾多功能取样管 | 本仪器采集有组织排放废气中硫酸雾样品，采集到的样品经前处理后，用离子色谱仪对硫酸根进行分离测定，根据保留时间定性，峰面积或峰高定量。 1.执行标准 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ 544-2016 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 2.具备特点 2.1取样管整体采用钛金属材质，耐腐蚀 2.2系统自动控制加热温度 2.3滤筒及取样管全程加热，加热温度均匀 2.4可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度 2.5配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足 2.6保温箱可(0~90)°旋转，可适用于水平工况和垂直工况，也可放置于平台上 3. 技术指标 主要参数; 参数范围. 加热温度; （100~160）℃，可设定（默认110℃）. 加热功率; 240W. 加热电源; DC24V. 采样嘴型号; Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12. 皮托管系数; 0.84±0.01. 滤筒型号; 3#滤筒，可订制. 取样管长度; 标准1.5m，可订制. 测孔直径要求; ≥70mm. 工作电源; AC(220±22)V, 50HZ. 取样管耐温; ≤200℃. 4.标准配置 采样嘴（钛）、75ml冲击式吸收瓶、取样管、取样管加热线、保温箱、接地线、加热控制器、蓝冰 | 1套 |
| 6 | 氯化氢多功能取样管 | 本仪器应用于固定污染源排放物中氯化氢的采集， 1. 执行标准 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ548-2016 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 2.具备特点 2.1取样管整体采用钛金属材质，耐腐蚀 2.2气路采用聚四氟乙烯材料 2.3滤膜及取样管全程加热，系统自动控制温度，温度控制范围宽，控温均匀准确 2.4保温箱特殊结构设计，可实现水平方向0°~360°旋转及垂直方向0°~90°旋转， 2.5可满足水平或垂直等多种工况测量要求 2.6可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度 2.7配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足 3.技术指标 主要参数; 参数范围. 加热温度; (100~160)℃，可设定（默认120℃）. 加热功率; 400W. 工作电源; AC(220±22)V, 50Hz. 加热电源; DC24V. 气流管线材质; 聚四氟乙烯. 采样嘴型号; Φ4.5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ12. 皮托管系数; 0.84±0.01. 滤膜规格; Φ47mm. 取样管长度; 标配1.5m, 可订制. 测孔直径要求; ≥70mm. 取样管耐温; ≤200℃. 4.标准配置 防倒吸干燥器、蓝冰、温控连接线、采样嘴（钛） | 1套 |
| 7 | ▲双气路烟气采样器 | 本仪器专门应用于固定污染源中气态污染物的采集。 1.执行标准 HJ/T 47-1999 烟气采样器技术条件 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 HJ543-2009 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) 2.具备特点 ★2.1具有体积小、重量轻的超低音无刷采样泵，操作界面简单、便于携带 ★2.2高精度电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量 2.3温度补偿，提高传感器测量准确性 ★2.4两级高效滤尘设计，采样管前端选用优质钛滤芯管、主机用聚四氟乙烯滤芯滤尘 2.5吸收瓶直接挂置加热采样枪上，缩短管路连接长度，降低吸附损耗 2.6具有防倒吸干燥器，避免试液倒吸 2.7多重采样模式，双路采样流量、开始时刻、采样时间可分别控制 2.8采样时出现故障，仪器自动保护功能 2.9自动累计采样体积，根据大气压、温度自动换算标况采样体积 2.10采样过程中停电，自动记忆保存运行采样数据，来电自动恢复停电时的采样 2.11 LCD显示屏，适用于户外低温、低暗环境清晰显示 3.技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 单路/双路 恒流采样流量; (0.1 ～2)L/min; 0.001L/min; 不超过±2.5% 流量波动≤5.0% 流量重复性≤2.0%. 采样时间; 99小时59分内任意设置; 1min; 不超过±0.2%. 间隔时间; 99小时59分内任意设置; 1min; 不超过±0.2%. 计前温度; (－30～85)℃; 0.1℃; 不超过±2.5℃. 计前压力; (－45～0)kPa; 0.01kPa; 不超过±2.5%. 4.配置 主机、烟气预处理器、三脚支架、防倒吸干燥器 | 1套 |
| 8 | 沥青取样管 | 1.执行标准 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 45-1999 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 2.具备特点 2.1适用于测定固定污染源沥青烟浓度 2.2可在采样的同时测量烟气流速 2.3冷却系统采用水冷方式，使用方便 2.4配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足 2.5适用标准的3#滤筒（其它规格滤筒可定制） 2.6滤筒恒温加热 2.7管体及采样嘴全部用优质不锈钢材料精制而成，美观、整洁、耐用 2.8外形美观，使用方便，易于携带 3. 技术指标 主要参数; 参数范围. 采样嘴型号; Ф4.5、Ф6、Ф7、Ф8、Ф10、Ф12. 皮托管系数; 0.84±0.01. 滤筒型号; 3#滤筒，可订制. 取样管长度; 标准0.8m，可订制. 工作电压; DC12V. 加热温度; (42±10)℃. 4.标准配置 采样嘴（不锈钢）、电源适配器 | 1套 |
| 9 | 油烟取样管 | 用等速采样法抽取油烟排气管道内的气体，采用吸附、离心、冲击式等复合方法捕集油烟雾 1.执行标准 GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准（试行） 2.主要特点 2.1采用吸附、离心、冲击式等复合方法捕集油烟雾 2.2捕集器与采样嘴为一体设计 2.3结构一体化设计，S型皮托管、铂电阻、采样管有机组合，结构紧凑，同时检测流速、烟温等参数 2.4配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足 2.5手柄采用高强度复合材料模压成型 2.6管体及采样嘴全部用优质不锈钢材料精制而成，整洁、耐用 2.7有铝合金包装箱有效保护采样管 3.技术指标 主要参数; 参数范围. 油烟采集效率; ≥95%. 皮托管系数; 0.84±0.01. 取样管长度; 标准0.8m，可定做. 测孔直径要求; ≥Ф90mm. 取样管耐温; ≤200℃. 4.标准配置 油烟专用采样嘴、密封圈、油烟滤筒、样品筒 | 1套 |
| 10 | 便携式数字综合气象仪 | 1.三杯风向风速表参数 1.1风速技术指标 测量范围：0～30m/s 起动风速：0.8m/s(风杯采用铝合金) 测量精度：±（0.3+0.03v）m/s（v指示风速） 风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高 显示分辨率：0.1m/s（风速）1级（风级）0.1m（浪高） 1.2风向技术指标 测量范围：0～360°，16个方位 起动风速：1.0m/s 测量精度：±1/2方位 风向定北：自动 2.便携式数字温湿表参数： 温度测量范围：-30°C～+50°C 温度测量精度：±0.5°C（-10°C～+50°C）；±1°C（-30°C～-10°C） 湿度测量范围：（0～95）%RH 湿度测量精度：±3%RH [(30～90)%RH 23°C±2°C] 3.数字式气压表参数： 气压测量范围：1070.0hPa～500.0hPa 气压测量分辨率：0.1 hPa 气压测量精度：±1hPa（1070hPa～500hPa） 使用环境：温度： -15℃～+50℃ 湿度：＜90﹪RH 仪器供电：电压：5.0V～3.3VDC（5号1.5V干电池或5V稳压直流电源） | 1套 |
| 11 | 废弃VOC采样仪 | 1.基本要求、用途： 适用于HJ 38-2017固定污染源排气中废气 总烃和非甲烷总烃的测定 气相色谱发法、HJ 604-2017 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样 气相色谱发法、HJ 732-2014 固定污染源废气挥发性有机物的采样 气袋法等标准，采集VOCs、非甲烷、臭气等挥发性气体，具有电加热采样探管，适合户外使用。 2.具备参数： 2.1高温采样单元技术参数 采样枪要求可实现全程高温电加热，耐高温，耐腐蚀，防锈；管长1.2米；保证有足够的强度和刚度以及管壁厚。加热探管内部要防尘防水，管内壁要求耐高温，耐腐蚀，防锈，具体技术参数如下： （1）长度：1.2米 （2）要求数量：1根 （3）伴热管与采样枪采用快插式连接，连接强度与气密性良好。 （4）采样枪一体式，加热温度可调。 （5）采样枪内管采用进口内抛光不锈钢材质，防腐蚀、防吸附，不与待测组分发生反应 （6）前置20μm过滤器 （7）采样枪温控部分液晶显示屏，中文菜单操作 （8）环境温度：-20℃～50℃ 2.2伴热管线技术参数 伴热管线内部气路管采用PVDF材质软管，采样管线中包含温度探头（PT100），用于检测伴热温度是否在工作范围内，技术要求如下： （1）电伴热带形式：电加热设计，加热温度可调 ★（2）材料要求内置PVDF软管，不锈钢衬管，外壁采用尼龙防刺穿材料，长度≥2m。 （3）内壁防腐蚀、防吸附处理，不与待测组分发生反应 2.3真空采集箱技术参数： （1）采样方式多样，满足多种采样控制要求，可同时使用玻璃注射器和气袋采样 （2）样气直接进入气袋或者玻璃注射器，保证采样过程无污染 （3）模具化生产，智能化设计，便携方便、轻巧 （4）内置可充电高能锂电池，支持长时间采样 ★（5）具备气袋自动清洗功能 （6）实时压力监测，气袋采满自动停止 （7）上盖可开启，盖底四边有密封条，密封性能好 （8）上盖半透明，方便观察 （9）环境温度：-20～+50℃ （10）预热时间：≤5min（25℃） （11）入口温度：120℃ （12）入气接口：OD4/6 （13）时间设置：99小时内任意设置 （14）出气接口：OD4/6 （15）定时采样：24小时制 （16）采样速度：4挡可调（0-2L） （17）清洗次数：1～4次可设置 （18）压力保护：-8kPa（保护压力） （19）电源：内置锂电池（DC12V）/外接220V适配器 （20）采样体积 0-4L 3. 配置： 高温采样枪1套、伴热管线1套、真空采集箱1套、高温存储箱1套、操作手册。 | 1套 |
| 12 | 多功能声计仪 | 1.具备参数： 1.1执行标准：GB/T 3785-2010 1级 GB/T 3241-2010 1级 1.2频率范围：10 Hz～20 kHz 1.3测量范围：20dB（A）～142dB（A） 峰值C声级测量范围，75dB～138dB 1.4自生噪声 ≤16 dB（A）、21dB（C）、26dB（Z） 1.5级线性范围：大于112 dB（A） 1.6频率计权 ：并行（同时）A、C、Z 1.7时间计权：并行（同时）F、S、I，以及Peak 1.8指示器： 2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节 1.9主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等 注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1～99可选的整数 1.10积分测量时间： 手动，1s到99小时任意设置或分档设置 1.11 A/D采样频率： 48k次/秒 1.12.24小时自动监测，每小时测量1次，每次测量时间可在1 min～1hour之间选择，可连续测量多组24小时 ★1.13滤波器实时并行分析功能 1/1倍频程中心频率点：16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz 1.14输出接口： 1.14.1交流输出，输出功率：150 mW，可接8 Ω监听耳机 1.14.2直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15 mV/dB 1.14.3 RS232接口：与计算机通信，通过配套微型打印机可打印出测量结果及相关图表 1.14.4 USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准 1.15 蓝牙无线传输：内部可嵌入蓝牙模块，将测量结果发送到指定的手机或计算机 1.16 内部日历时钟： 误差小于1分钟/月，GPS授时、校时。 1.17 电源4节AA碱性电池，可连续使用30小时（1）以上，可同时使用5 V外接电源，实现超长时间的连续测量 1.18 工作环境，工作温度范围：-15 ℃～55 ℃；相对湿度：20 %～90 %；大气压力：65 kPa～108 kPa | 1套 |
| 13 | 黑度仪 | 具备参数 1.1望远镜视角放大率 10倍 1.2仪器工作距离 10～500米 1.3物镜通光孔径 50毫米 1.4林格曼黑度等级 0～5级 1.5观测误差不大于 0.5级 | 1套 |

# 第五章  投标文件格式

附件1  投标文件封面格式

项目名称

投  标  文  件

投标人：               		      (盖公章)

法 定 代 表 人

或其委托代理人：               (签字或盖章)

年    月    日

附件2  投标函格式

投标函(格式)

致：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

1、根据贵公司招标编号：              招标公告的邀请，我们决定参加贵公司组织的“安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）环境监测设备采购项目”的招标采购。我方授权          (姓名和职务)代表我方           (投标单位的名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的设备与服务，总投标价为人民币(大写)          (小写)￥        。

3、投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将按照招标文件的规定全面履行合同责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵司递交金额为人民币(大写)     的投标保证金。并且承诺，在招标有效期内如果我方撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵司退还该投标保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标文件一式伍份，其中正本壹份、副本肆份。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵公司不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：         (公    章)

投标单位授权的代表姓名(签字)：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

投标单位开户行:

账          号:

附件3  开标一览表格式

开标一览表

招标编号:               包号：                   单位：元

| 项目名称 | 投标总价（大写） | 投标总价（小写） | 交货期 | 质量保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标总价应等于投标分项报价之和，产品数量为采购清单规定数量,缺项漏项造成的价格不一致，责任由投标人承担。

投标单位(公章):                             被授权人(签名):

年     月     日

附件4  法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：安徽地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

本授权书声明：               (投标人名称)的       (法人代表姓名、职务)授权        (被授权人的姓名、职务)为我方就＂安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）环境监测设备采购项目＂投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、澄清、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人(被授权人)签字盖章：

职    务：

单位名称：

（附法定代表人及代理人身份证复印件）

投标人名称：

(公章)

日      期：

附件5  资格证明文件格式

资格证明文件

投标人提供的资格证明文件应包含但不限于以下内容：

- 投标人的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照）；

2、投标人认为需要提交的其他证明材料（如招标文件及评标办法中涉及的证明材料等）

附件6  投标人资格声明格式

投标人资格声明

1. 名称及其它情况：

A.投标人名称：

B.地址：

电传/传真/电话：             邮编：

C.成立日期或注册日期：

D.注册资金：

- 主要负责人姓名：

G：职工（雇员）人数：

2.最近两年主要客户的名称

| 序号 | 项目名称 | 客户名称 |
| --- | --- | --- |

3.近两年的年营业总额:

| 年 度 | 总 额 |  |
| --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |

4.开户银行名称和地址：

就我方全部所知,兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

授权代表签字

（盖公司公章）：

授权代表职务：

传真 / 电传 ：

日       期 ：

附件7 . 投标分项报价表

投标人名称：                             招标编号：

包号：                                   货币单位：   元

|  | 该分项报价表根据招标文件货物分项需求填写，不得增项漏项。 |  |
| --- | --- | --- |

注：

投标报价须含装卸、运输等一切费用（运输到买方指定地点）。

本表为格式表格，投标人根据所投包次仪器需求填写（不可增项漏项）。

投标人代表签名：

附件8. 招标文件要求提供的其它资料

（包括招标文件其他章节，或评标办法中要求的材料，由投标人自行出具，加盖单位公章，如所投产品的技术参数中要求提供的相关证明材料，维保工程师证明材料，售后服务情况，其他优惠条件等。 ）

# 附件9.投标保证金退还声明

# 投标保证金退还声明

# （后另附保证金汇款底单/凭证）

须知：该声明由投标人手持，开标现场签到时交工作人员保管，无需密封在投标文件中，如因未按要求提供该声明或填写错误，导致的保证金退还逾期，招标代理机构不对此负责。

致：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

我单位参与项目信息：

项目名称：

金    额：

投标保证金到期后，请汇入下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

地    址：

电    话：

纳税人识别号：

保证金相关须知：

1、退款账户须与来款账户一致，且为投标单位对公账号。

2、声明函的格式，投标人可自行变更，但须体现本格式中要求提供的来款信息。

3、我单位在最迟不晚于投标有效期或招标文件规定的保证金有效期内，退还投标保证金（未中标人须在项目正式定标后；中标人须在和招标人签订合同后才可办理退还手续）；保证金退款手续须经大约5-10个工作日到帐。

5、因退还声明填写错误导致的责任，由投标人自行承担。

投标人：           （公章）        年  月   日

注：本声明开标当天手持交给现场工作人员，无需密封