安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

仪器设备采购

招

标

文

件

招标单位：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

招标时间：2020年11月20 日

- 投标须知

一、项目简介

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）因检测业务的开展，需要采购一台气相色谱仪。此次采购采取招标的方式进行。仪器详细参数详见招标文件，投标限价 25万元。

- 招标事项的联系方式及时间安排

- 联系人：王艳

- 投标截止时间：2020年11月30日

- 开标时间：2020年11月30日

- 投标地点：科研楼803室

- 开标地点：科研楼12楼会议室

- 投标文件的送达：在投标截止时间前，由授权委托人当面递交或邮递投标文件2份至我公司联系人处，地址：安徽省合肥市阜阳北路318号

三、响应条款

1.本次招标单位原则上不少于三家，若投标单位少于三家，招标单位可采用竞争性谈判方式继续开标或者取消开标。请各投标单位填写《招标响应函》（见后文），加盖投标单位公章后，于2020年11 月30日中午12:00前递交或邮递到投标地点。

招标单位将于2020年11 月30 日下午17:00前回复投标单位本次招标的响应情况。

2.报价说明

（1）投标单位在投标阶段对招标范围和工作要求已经足够了解，应该能够预估完成本次服务内容可能发生的各项费用。故要求投标单位的报价为含税包干价。

（2）本次评标采取综合评分法，具体评分办法见后文。

3.交付时间

中标人自签订合同之日起，须在30日内完成交付（完成仪器设备的送货、安装、正常运行调试和人员培训）。

4.付款进度

为确保招标人在仪器设备验收完成后能够享受到良好的质保、培训、售后维护等服务，现对付款进度和条件作如下说明：

合同签订后供方备货，供方在收到合同金额全款后3日内发货。

具体执行方式以签订合同为准。

5.投标人递交投标文件即代表投标人同意上述条款。

第二章  仪器设备需求一览表及技术参数要求

- 第1包：室内环境检测仪器设备

1.1需求一览表如下：

| 品目号 | 仪器设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1台 |  |
| 2 | 全自动二次热解析仪(24位带冷阱） | 1台 |  |
| 3 | TVOC分析专用柱 | 1根 |  |
| 4 | 氢气发生器 | 1台 |  |
| 5 | 空气发生器 | 1台 |  |
| 6 | 气体净化器 | 1台 |  |
| 7 | TC复合管 | 200支 |  |
| 8 | 标准样品 | 1套 |  |

2.2具体技术参数：

| 品目号 | 仪器设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1 | 主要用途：可用于GB50325-2020标准室内环境空气挥发性总有机物TVOC检测。系统采用全自动电子流量/压力控制，全过程软件双向反控，一键启动，操作高度自动化。检测器系统具有高灵敏度，高选择性，大线性范围特点。进样死体积小，全过程自动控制，可以大大提高检测工作效率。 1. 仪器具备功能: 1.1标配PC端反控软件、内置色谱工作站，实现PC端反控和主机触控屏同步双向控制。 1.2气路缺气报警；柱箱加热自动保护（柱箱门打开时自动关闭加热），提升安全保障。 1.3分流比自动调节，节约载气 1.4标配自动进样器定位接口，可安装各规格自动进样器。 1.5一键启动功能,多核、32位嵌入式的硬件系统，保证了仪器可靠运行。 1.6FID信号处理采用对数放大板，宽线性范围大截止值；可以由外部信号(自动进样器、热解析仪等)同时启动主机程序升温和工作站运行采集。 1.7具有8个外部事件的扩展功能接口，可以选配各种功能控制阀，并按自己设定时序工作。 1.8电脑联接采用RS232通讯口和LAM网口通讯，20组样品测试方式记忆功能。 2. 系统配置： 2.1 主机柱箱自动温控系统：一套 2.2 EFC/EPC全自动控制分流/不分流进样系统：一套 2.3 EFC全自动控制FID（氢火焰）检测器：一套 2.4 双向反控工作站采集器：一套 2.5 TVOC专用分析软件：一套 - 环境条件：电源：220V，50Hz，2500W ；环境温度：10℃~30℃； 相对湿度：5%~75%RH 4. 技术要求： 柱温箱： 4.1内尺寸：280mm×310mm×160mm 4.2操作温度：室温以上4℃ ~ 420℃ 4.3温度设定值分辨率：±0.1℃ 4.4最大升温速率：60℃ 4.5最长运行时间：600分钟 4.6程序升温：9阶 4.7室温每变化1℃ 柱温的变化：＜0.01℃ 4.8双通道色谱柱流失补偿 进样器： 4.9最高使用温度400℃ 4.10压力设定范围：0 ~ 700kpa 4.11总流量设定范围：0 ~ 200mL/min 4.12适配器包括：φ3和φ4填充柱 检测器： 4.13 FID检测器1个 4.14点火功能：自动 氢火焰离子化检测器（FID）： 4.15检测限：3x10-12g / s（正十六烷） 4.16 动态范围： 10 RSD： ≤ 3% 4.17温度设置： 最高420℃ |
| 2 | 全自动热解析仪 | 1 | 1、 一次解析加热范围：40℃—400℃，控温精度1℃ 2、 进样阀加热范围：40℃—240℃，控温精度1℃ 3、 样品传输管加热范围：40℃—240℃，控温精度1℃ 4、 冷阱制冷范围：-35℃— -5℃ 5、 二次解析温度范围：-35℃—450℃ 6、 二次解析升温速率：＞70℃/s 7、 样品管规格：直径1/4”，长度3.5” 8、 样品位：24位 9、 富集时间：0-60min 10、进样时间：0-10min 11、模拟采样时间：0-60min 12、模拟采样流速：0-200ml/min 13、RSD：≤2.5%（0.05μg甲醇中苯） 14、功率：500W 15、外形尺寸：540×330×330（mm） |
| 3 | TVOC分析专用柱 | 1 | - TVOC分析专用柱 非极性毛细管色谱柱（50m*0.32mm,1.0um） |
| 4 | 氢气发生器 | 1 | - 仪器特点： 1、压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。 2、双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），氢气纯度更高；仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。 3、 提供高、低压两种工作模式，可灵活运用在不同状态。 4、配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱。 主要技术参数： 1、 氢气纯度：99.999% 2、 氢气流量：0-300ml/min 3、 输出压力：0-0.4Mpa，0-0.6Mpa (两挡可调) 4、 压力稳定性：< 0.001MPa 5、 供电电源：220V±10%, 50Hz 6、 消耗功率：150W 7、 外型尺寸：370×330×180mm 8、 净重：约11Kg |
| 5 | 空气发生器 | 1 | 主要特点： 1、设有HL-A装置，自动吸附排除空气中烃，酯，油等，提高空气的质量，无需维护。 2、采用不锈钢储罐，自动排水，不会污染试验。 3、全部采用不锈钢管气路（电解抛光，超音清洗）。 4、低压启动，有效提高压缩机寿命。 5、体积小，噪音低。 6、双支过滤器，两级稳压，输出压力精度高、有完善的保护措施。 技术指标： 1、输出空气相对碳氢浓度： ＜0.1ppm 2、最大输入空气相对碳氢浓度： ＜100ppm 3、输出压力： 0 ~ 0.5Mpa （出厂设定0.4Mpa） 4、输出流量： 0 ~ 2000mL/min 5、使用环境温度： 0 ~ 40℃ 6、使用环境湿度： ＜85% 7、仪器尺寸： 260mm×360mm×665mm 8、最大功率： 560W 9、重 量： 27kg |

第三章  投标文件的编制

投标文件的编制见“第五章  投标文件格式”。

第四章  评标与定标

一、评标

1.评标小组对投标文件的各个标包进行技术和商务评分，综合比较与评价。

2.评标办法：

2.1评分比重如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 50% |

1）技术评审标准（满分50分）

| 序号 | 项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力(9分) | 供货业绩评价：提供相关的业绩清单，与本次投标产品相关的供货业绩。根据供货对象、供货区域、供货产品类别等进行评价，优得3-2分，良得2-1分，一般得1-0分，没有不得分。 | 3 |
| 2 |  | 质量管理体系认证：获得有效的质量管理体系认证证书投标产品制造商，每提供1家得1分，最多得3分；未提供或不在有效状态不得分； | 3 |
| 3 |  | 企业荣誉获奖：根据投标单位提供的投标单位或产品制造商获得的产品发明专利或获得市级以上行业有关部门表彰的，每提供1份，得1分，最多得3分。 | 3 |
| 4 | 投标产品(30分) | 产品配置及技术性能：根据投标单位提供投标主要产品的技术性能、配置表进行综合评价。优得11-7分，良得7-4分，一般得4-0分。 | 11 |
| 5 |  | 投标产品品牌、市场认可度：根据投标产品的品牌知名度、美誉度和市场认可度进行综合评价。优得11-9分，良得9-6分，一般得6-0分。 | 11 |
| 6 |  | 产品供货方案：投标单位制定合理、可行的供货方案，供货方案优的得8-6分，良得6-3分，一般得3-0分。 | 8 |
| 7 | 质量保证 （3分） | 质量保证期：投标单位提供提供质量保证承诺书，有完善的质量保证体系。免费质保期至少为一年，不足1年的不得分。 | 3 |
| 8 | 售后服务(5分) | 售后服务承诺：投标单位提供售后服务承诺书，对售后服务承诺进行综合评价得0-5分。 | 5 |
| 9 | 优惠承诺(3分) | 优惠承诺：根据投标人提供的除价格优惠外的其他优惠承诺对招标人的有利情况进行综合评价，优得3-2分，良得2-1分，一般得1-0分，没有不得分。 | 3 |
|  | 合计 |  | 50 |

注：去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的技术标得分。

2）商务评价

①取所有有效报价的算术平均值，得出M值，并分别计算所有有效报价对M值的偏离值[偏离值=(投标报价-M）/M）]；

②若M≤-0.3，计50分；若-0.3＜M≤-0.2，计45分；若-0.2＜M≤0，计40分，若0＜M≤0.2，计35分，若0.2＜M≤0.3，计30分；若0.3＜M≤0.4，计25分；若M>0.4或超过投标限价的，计0分。

4）综合比较与评价。

①综合评分=技术评分＋商务评分；

②将综合评分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：投标报价（由低到高）、技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

二、定标

1.评标小组按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

2.中标人确定后，招标单位向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

3.替补候选人的设定与使用

1）若中标人无正当理由不与招标单位签订采购合同的或由于自身原因不能履行采购合同义务的，可由第二候选人顶上，成为中标候选人。

2）若第二候选人无正当理由不与招标单位签订采购合同的或由于自身原因不能履行采购合同义务的，招标单位可自行决定是否流标。

第五章  投标文件格式

一、商务标封面

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

仪器设备采购

投标文件

投  标  人： （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日       期：       年    月    日

二、招标响应函

招标响应函

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）：

我公司已收到“贵公司仪器设备采购招标文件”，经公司研究，决定响应此次招标。我公司将于2020年11月30日中午12:00前，采取（授权委托人递交/邮递）方式将下列投标文件送达至指定地点。

联系人：

联系方式：

投标单位（公章):

年   月   日

三、投标承诺书

投标承诺书

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）：

我方接受贵公司仪器设备的投标邀请并参与投标，在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人(加盖公章)：

日  期：

- 法人代表授权委托书

授权委托书

安徽省地质实验研究所：

兹授权XXX同志，代表我公司参与贵公司仪器设备采购的投标活动，签订合同及办理其他相关事务，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，有权代表公司就此次投标活动进行多次报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

附：法定代表人身份证、授权代表身份证

投标人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字或者盖章）：

授权代表（签字)：              联系电话：

日期：   年   月   日

五、投标报价函

投标报价函

安徽省地质实验研究所：

我公司已全面研究你公司关于“贵公司仪器设备招标文件”，并熟知招标文件的各项规定，我方同意招标文件规定的全部条件。此次投标报价如下：

第1包：室内环境检测仪器设备1批，投标含税包干价：       元（人民币、价款大写），税点      %，附报价清单。

供货期：     天（日历天）（包括供货安装和调试运行）

上述报价包含本公司全面完成本次服务内容可能发生的各项费用。

投标单位（公章）：

法定代表人：

日  期：

报价清单

包号及名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.“本项累计合价”应和投标报价函相应表报相一致。

投标单位：                (盖章)

- 六、投标单位情况简介，附营业执照、资质证明文件（自拟）