手持式X射线荧光光谱仪采购需求

设备用途

用于土壤、污泥、固废等介质中重金属元素含量的执法与应急监测现场分析测定，要求测试精度高，非便携式台式仪器。

1 .配置要求：

手持式土壤重金属仪1台、电池2个、充电器1个、数据线1条、土壤标样1个，

2 .技术参数要求：

2.1检测元素：

K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量。

2.2可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。

2.3数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。

▲2.4安全系统：设备前端设有红外和可见光双探测器，环保性能极佳；硬件保护，非软件感应到X光后再关闭；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全（如投标人提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件，则符合采购要求,无需仪器演示其功能）。

2.5防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。

2.6无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。

▲2.7显示屏：屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。仪器显示屏不可活动旋转，屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用（如投标人提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件，则符合采购要求，无需仪器演示其功能）。

▲2.8操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，保障数据安全（如投标人提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件，则符合采购要求，无需仪器演示其功能）。

2.9工作条件：

2.9.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。

2.9.2探测器: 高性能探测器，能量分辨率≤145ev。

2.9.3工作温度：-20℃～+50℃。

2.9.4工作湿度：相对湿度＜95%。

2.9.5仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。

2.9.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。

2.9.7信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子，轻元素激发效果相比提高40%，稀土类元素激发效果相比提高30%。

▲2.9.8散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带铝合金T型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率（如投标人提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件，则符合采购要求）。

2.10 指标要求：

2.10.1测量时间：≤30s。

2.10.2检出限：ppm级别。

2.10.3电池一次充电可连续工作8小时以上。

▲2.10.4电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；智能电池、实时监控电池：电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量（如投标人提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件，则符合采购要求，无需仪器演示其功能）。

2.10.5仪器外置标准片，开机免校准。

2.10.6仪器可建立有针对性的校正曲线。

2.10.7全中文集成化软件,便于操作。

2.11重量:≤1.6 Kg。

2.12分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地、商业用地、居住用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。

3.质保期要求：不少于1年。