二、技术规格

- 1．设备名称：全自动顺序扫描型X射线荧光光谱仪

2．数量：1套

3．技术要求

| 序号 | 数量 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主机构成： |  |
| **1.1 | 1 set | Upside Radiation X-ray Spectrometer Assembly |  |
|  |  | 上照射方式X射线光谱系统(可完全避免粉末样品对X光管的污染) |  |
| 1.1.1 |  | Temperature Stabilizer for Goniometer and Vacuum Chamber, |  |
|  |  | 测角仪和真空室的温度稳定控制系统 (控制温度 36.5±0.1) |  |
| **1.1.2 |  | Vacuum Chamber and Pre-Vacuum Chamber with APC Function. |  |
|  |  | 主真空室及预真空室, 具有APC(真空自动稳定)功能 |  |
|  |  | (双真空室可提高整体分析速度,保证光学系统洁净.APC功能提高轻元素分析准确性) |  |
| 1.1.3 |  | Automated Pressure Stability Control System for Vacuum Chamber. |  |
|  |  | 真空室压力自动稳定系统. |  |
| **1.1.4 |  | Two Sets Vacuum Pump for Vacuum Chamber and Pre-vacuum Chamber respectively |  |
|  |  | 主真空室及预真空室各配一台真空泵 (共两台) |  |
| 1.1.5 |  | Scintillation Counter(SC) |  |
|  |  | 闪烁体计数器 (Ti - U) |  |
| 1.1.6 |  | Gas Flow Proportional Counter(F-PC) with the |  |
|  |  | 流气正比计数器 (Be - Zn ) |  |
| 1.1.7 |  | F-PC Gas Stabilizer |  |
|  |  | 流气正比计数器气体稳定器(控制外界气压变化对PR气体密度的影响) |  |
| 1.2 | 1 set | High Stability X-ray Generator, 60KV, 150mA High Stability Constant Potential. Max. 4KW as Continuos Rate |  |
|  |  | 高稳定X射线发生器，60kV-150mA，最大功率4千瓦 |  |
| **1.3 | 1 set | 4kW End-window Rhodium Target X-ray Tube |  |
|  |  | 4kW端窗型、 铑靶X射线管(≤50µm铍窗) |  |
| 1.4 | 1 set | High Precisionθ-2θ Goniometer System |  |
|  |  | 高精度θ-2θ测角仪系统 |  |
| 1.5 | 1 set | Sollar Slits Automatic Exchange System |  |
|  |  | 索拉狭缝准直器自动交换系统 |  |
|  | (1 pc) | Standard Sollar Slit / 标准索拉狭缝（轻元素重元素用） |  |
|  | (1 pc) | High Resolution Sollar Slit / 高分辨率狭缝 ( 稀土类元素用 ) |  |
|  | 1 pc | High Sensitivity Sollar Slit / 高灵敏度狭缝 （超轻元素用 ) |  |
| 1.6 | 1 set | 500 micro-meter Mininum Area Optical Analysis System |  |
|  |  | 最小 500 微米微区分析光学系统 |  |
|  |  | Six (6) Positions Analyzing Diaphragm Exchanger,Φ0.5mm/ Φ1mm/Φ10mm/Φ20mm/Φ30mm/Φ35mm |  |
|  |  | Which Allow Electing Function for the Measurement Area. |  |
|  |  | 6位置光路视野限制光阑自动交换器, Φ0.5 /Φ1 /Φ10 /20 / Φ30和Φ35 毫 米；具备自动选定样品测试面积功能 |  |
| 1.7 | 1 set | Aattenuator IN-OUT Automatic exchange |  |
|  |  | 衰减器自动切换机构（衰减片:1/10） |  |
| **1.8 | 1 set | r-θsample stage |  |
|  |  | r-θ 两维平面样品台、内置CCD测量系统 |  |
| 1.9 | 1 set | Four (4) Position Auto-Exchange for Primary Beam X-ray Filters |  |
|  |  | 4位置X光初级滤光片自动交换机构 |  |
|  | 1 pc | Ni-1 Filter / 镍-1滤光片 |  |
|  | 1 pc | Ni-2 Filter / 镍-2滤光片 |  |
|  | 1 pc | Al-1 Filter / 铝-1滤光片 |  |
|  | 1 pc | Al-2 Filter / 铝-2滤光片 |  |
| 1.10 | 1 set | Standard High Resolution Slit for SC Detector |  |
|  |  | SC计数器前标准高分辨率狭缝 |  |
| 1.11 | 1 set | Ten(10) Positions Analyzing Crystal Exchanger, |  |
|  |  | 10位置分光晶体交换器 (双向转动) |  |
| 1.12 |  | Analyzing Crystals ( 分 光 晶 体 ) |  |
|  | 1 pc | LiF(200) for Analyzing 22Ti ~ 92U Used with SC ( LiF 200 晶 体) |  |
|  | 1 pc | PET for Analyzing 13Al ~ 21Sc Used with F-PC ( PET 晶 体 ) |  |
|  | 1 pc | Ge for Analyzing 15P ~ 21Sc Used with F-PC ( Ge 晶 体 ) |  |
|  | 1 pc | RX-25 for Analyzing 8O~ 12Mg Used with F- ( RX-25 晶 体 ) |  |
|  | 1 pc | RX-45 for Analyzing 7N Used with F-PC (RX-45 晶体 ) |  |
|  | 1 pc | RX-61 for Analyzing 5B~6C Used with F-PC ( RX-61 晶体 ) |  |
|  | 1 pc | RX-35 for Analyzing 8O~ 12Mg Used with F-PC (RX-35 晶体 ) |  |
|  | 1 pc | LiF(220) for Analyzing 22Ti ~ 92U Used with SC （LiF 220 晶 体) |  |
| 1.13 | 1 set | Ultra-high Counting System Produces Excellent Accuracy for high Concentration Analyses |  |
|  |  | 超高速计数系统, 保证高含量元素的分析准确度 |  |
|  |  | High Voltage Power Supplies |  |
|  |  | 高压供给系统 |  |
|  |  | Sequence Controller for Goniometer and Sample Changer |  |
|  |  | 测角仪和样品交换控制系统 |  |
| 1.14 | 1 set | Sample Transporting/Positioning /Rotating Mechanical System |  |
|  |  | 样品传送/定位/自旋系统 |  |
| 1.14.1 |  | 48 Positions Outside Sample Turret |  |
|  |  | 外部大于或等于48位置自动进样台 |  |
| 1.14.2 |  | Two (2) Positions Sample Inside Loader. |  |
|  |  | 内部两位置样品交换器 |  |
| 1.14.3 |  | Sample Central Spin Device |  |
|  |  | 内部样品自旋机构 |  |
| 1.15 | 1 set | Water-cooling Type Recirculating Water System 水冷式二次循环系统 |  |
| 1.16 | 1 set | Auto-transformer 自动变压器 |  |
| 1.17 |  | Equipment Control and Data Processing System |  |
|  |  | 设 备 控 制 和 数 据 处 理 系 统 |  |
|  | 1 set | PC Pentium i5 以 上 |  |
|  |  | Hard Disk ( 硬 盘 ) : 250GB 及 以 上 |  |
|  |  | DVD-RW( 光盘驱动器 ) 16X速 以上 ( 带刻录功能) |  |
|  | 1 set | 21” Color LED (21 英寸彩色液晶屏 ) : |  |
|  | 1 set | HP Printer ( 激光打印机 )，256M显卡 |  |
|  | 1 set | Operating System Windows7 ( Windows7 操作系统 ) |  |
|  |  | （国内采购） |  |
| 2 |  | Sino-Software Package ( Chinese) |  |
|  |  | 中 文 系 统 软 件 包 |  |
| 2.1 | 1 set | Quantitative Analysis |  |
|  |  | 定量分析功能 |  |
| 2.2 | 1 set | Qualitative Analysis Function |  |
|  |  | 定 性 分 析 功 能 |  |
| 2.3 | 1 set | FP Method Package |  |
|  |  | 基 本 参 数 法 软 件 包 |  |
|  |  | EZScan FP法程序 |  |
| 2.4 | 1 set | High-Speed FP Method Program |  |
|  |  | 高速全元素基本参数法软件包 |  |
| 2.5 | 1 set | Preparation and Maintenance Function |  |
|  |  | 分析准备和维护功能 |  |
| 3 |  | Accessories & Attached Instruments: |  |
|  |  | 附 件 及 辅 助 设 备 |  |
| 3.1 | 1 set | Ti, Mg, Brass and A1070(Al) as Reference Samples |  |
|  |  | 钛/镁/黄铜/铝材料制仪器校正用标准样品 |  |
| 3.2 | 1 set | Matching Library Reference Samples |  |
|  |  | 数据库校正用标准样品 |  |
|  | （ 1 PC） | DCS1 for Ba, W |  |
|  | （ 1 PC） | DCS2 for Ti, Mn, Fe, Zn, Ga, Sr, Sn |  |
|  | （ 1 PC） | DCS3 for Al, Si, P, S, K, Ca |  |
|  | （ 1 PC） | DCS4 for Cl |  |
|  | （ 1 PC） | DCS5 for B, O, Na, Mg |  |
|  | （ 1 PC） | DCS6 for C, N |  |
|  | 50 pcs | SUS Φ30mm Sample Holders for Solid and Powder Samples |  |
|  |  | Φ30毫米不锈钢材质样品盒 |  |
|  | 4 pcs | SUS Φ20mm Sample Holders for Solid and Powder Samples |  |
|  |  | Φ20毫米不锈钢材质样品盒面 |  |
|  | 4 pcs | SUS Φ10mm Sample Holders for Solid and Powder Samples |  |
|  |  | Φ10毫米不锈钢材质样品盒面 |  |
| 3.3 | 1 set | Special Tools |  |
|  |  | 专用工具 |  |
| 3.4 | 1 set | Automatic Pulse Height Adjusting ( PAS) |  |
|  |  | 自动调整脉冲高度机构 |  |
| **3.5 | 1 set | Automatic CenterWire Cleaning ( ACC) |  |
|  |  | 自动清洗F－PC芯线机构 |  |
| 3.6 | 1 set | Chinese Version Manual Book etc. |  |
|  |  | 中文全套 ( 操作手册, 维修手册, 电路图 ) 技术资料 |  |
| 3.7 | 1 set | English Version Manual Book etc. |  |
|  |  | 英文 全套 ( 操作手册, 维修手册, 电路图 ) 技术资料 |  |
| **3.8 | 1 pc | Spare X-ray tube |  |
|  |  | 备用X光管1个、样品自旋装置5个 |  |
| 3.9 | 1 set | Air-cooling Type Individual Recirculating Water System ( China ) |  |
|  |  | 分体式空冷分体式循环水系统 |  |
| **3.9 | 1 set | 50 tons Press Machine |  |
|  |  | 50吨压片机 （日本制Cat.No. 3399K038） |  |